附件1 

采购项目功能及技术参数要求     

13C 呼气分析仪采购项目技术参数
1. 自研红外光源，温度高，效率高，寿命长，低衰减。

2. 高灵敏进口红外传感器，探测器采用LiTaO3红外光敏探测元件，稳定可靠

* 3. 进样系统：设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。要求提供设备配套使用的尿素碳13呼气试验药盒，所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置(其中的呼气样品袋须内置自动止回阀),以保证呼出气样品合格的密闭性，不能有丝毫泄露。

4. 10通道设备，提高检测效率。

5. 分析速度≤2.5分钟/对样品；

* 6. 开机预热时间≤20分钟，减少操作者等待时间。

7. 一键式软件操作，软件界面全中文，易于查询病人信息，以及储存病人信息。

* 8. 自动校正功能4分钟内完成，效率高。软件设置校正日期提示，保证精准度。

* 9. 检测所需耗材适宜儿童孕妇，崩解速度快，避免因个人胃动力不足崩解不了而产生的假阴性。

10. 完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断；

11. 检测样品浓度范围1%--6%;

12. 精密度：δsd不超过0.3‰,C.V.不超过±2%;

13. 稳定性：在8小时内测量， C.V.不超过±2%;

14. 孔间差：△δ不超过0.4%;

15. 准确度：测定DOB 在10的气体，偏差不超过±13%;

16. CO2 线性： CO2 浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95; * 17. 双独立操作系统，可单机操作。

18. 打印模板可自由定制修改。

* 19、设备使用期限：八年

20. 数据储存时间长，可以实时统计历史数据和过往阳性数据以及重复率。

21. 尺寸320±10x565±20x225±10(mm)重量15±1KG。
备注：带“★”条款为重要参数，设备到货后按照采购技术参数逐项验收，发现设备与采购技术参数不符>1项，采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。投标人投标参数若为负偏离，但响应为无偏离或正偏离的，按虚假应标处理。
尿素[13C]散剂呼气试验药盒需求参数
1. 主要成分：含量准确，辅料安全无害。

2. 包装规格：尿素[13C]散剂呼气试验药盒（75mg散剂），单人份独立包装，便于取用和保存。

3. 质量标准：符合国家食品药品监督管理总局发布的相关质量标准及注册要求。

